对厦门艾德生物医药科技股份有限公司双随机检查通报

| 企业名称 |  |  |  | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 |  | 法定代表人 |  | 郑立谋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业负责人 |  |  |  | 郑立谋 | 电话 |  | / |  |
| 管理者代表 |  |  |  | 阮力 | 电话 |  | / |  |
| 注册地址 |  |  |  | 厦门市海沧区鼎山路39号 |  |  |  |  |
| 生产地址 |  |  |  | 厦门市海沧区鼎山路39号 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  | 2018年7月9日至7月10日 |  |  |  |  |
| 产品类别 |  |  |  | □无菌医疗器械 □植入性医疗器械√体外诊断试剂 □定制式义齿 □其他医疗器械 |  |  |  |  |
| 抽查产品 名称 |  |  |  | 人类ROS1基因融合检测试剂盒（荧光PCR法）、人类EGFR突变基因检测试剂盒（多重荧光PCR法） |  |  |  |  |
| 检查目的和范围 |  |  |  | 医疗器械生产质量管理规范检查 |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  |  | √医疗器械生产质量管理规范（GMP） □医疗器械GMP附录及指导原则无菌医疗器械部分 □医疗器械GMP附录及指导原则植入性医疗器械部分 √医疗器械GMP附录及指导原则体外诊断试剂部分 □医疗器械GMP附录及指导原则定制式义齿部分 |  |  |  |  |
| 声 明 |  |  |  | 主要缺陷和问题及其判定依据 本表中所列出的缺陷和问题，只是本次发现，不代表企业缺陷和问题的全部。建立与本企业生产产品特点相适应的质量管理体系并保持其有效运行，是医疗器械生产企业的法定责任。 |  |  |  |  |
|  | 依据条款 |  |  | 缺陷和问题描述 |  |  |  |  |
|  | 规范 |  | 指导原则 |  |  |  |  |  |
| 关 键 项 目 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 规范第五十条 | 指导原则7.6.2 | 查人类ROS1基因融合检测试剂盒（荧光PCR法）批生产记录（批号01218052501X），ROS1逆转录酶溶液配制未明确记录溶液混合的方法和时间。 |  |  |  |  |
|  |  | 规范第五十九条 | 指导原则8.4.2 | 《ROS1基因融合试剂盒成品检验操作规程》（SOP-06-132）规定检测限项目要求灵敏度参考品HPRT1 HEX信号测定结果应为阴性。查人类ROS1基因融合检测试剂盒（荧光PCR法）成品检验记录（批号01218052501X），企业对该项目进行了检验，但未记录上述HPRT1 HEX信号检测结果。 |  |  |  |  |
|  |  | 附录2.6.1 | 指导原则7.12.1 | 洁净区内使用的压缩空气未经净化处理，空气压缩机直接放置在洁净区内。 |  |  |  |  |
|  |  | 附录2.6.5 | 指导原则7.16.2 | 洁净区洗衣间有一龙头未标明饮用水。配液间3一塑料储物盒内的1.5ml离心管无产品标识。 |  |  |  |  |
| 处理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对该公司检查中发现的问题，厦门市市场监督管理局应督促企业限期整改，必要时跟踪复查，并要求企业评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》的规定召回相关产品。企业完成整改后，厦门市市场监督管理局应将相关情况及时上报省局医疗器械处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |