福建省药品监督管理局行政处罚决定书

闽药监厦稽办处罚〔2026〕010号

当事人：福建省安博臣医疗科技有限公司（以下简称福建安博臣）

主体资格证照名称：《营业执照》

统一社会信用代码：91350503MAC53H4H06

住所:福建省泉州市丰泽区西辅路795号办公楼1楼101-102

法定代表人：巫xx

身份证号码：44xxxxxxxxxxxxxx83

根据山东省医疗器械和药品包装检验研究院《检验报告》（编号：Y20260609026，检验类别：国家监督抽查检验），当事人委托惠州安博臣科技有限公司（以下简称惠州安博臣）生产的医用透明质酸钠创面敷贴（批号为20260424、规格型号：A型28g/袋）经检验不合格，具体不合格项目为“黏度”。我局于2026年7月20日送达了上述《检验报告》。当事人未在法定期限内提出复检申请。7月30日，我局予以立案调查。案件办理期间我局对当事人开展了现场检查，询问调查相关人员等工作。

在调查取证过程中，因涉案产品用于国家监督抽查检验、展会展示后销毁和留样等，未有召回产品，剩余库存的95袋由于受托方惠州安博臣对相关法规要求理解不到位，错误地认为隔离存放后即需进行销毁处理，于2026年7月23日对剩余95袋产品自行进行了销毁，故我局未实施行政强制措施。

经查，当事人2026年4月22日下达生产派工单；受托方惠州安博臣于4月24日-5月11日生产涉案批次医用透明质酸钠创面敷贴共215袋，检验合格后于5月11日完成生产放行。同日，当事人完成上市放行，可销售成品215袋。5月12日，当事人领用85袋用于展会推广使用；6月4日，福建省食品药品质量检验研究院在惠州安博臣成品库抽取了35袋涉案批次产品用于国家监督抽样；7月23日，惠州安博臣品质部对库存的95袋不合格产品自行进行销毁，涉案产品未曾销售，无违法所得。根据当事人提供的《医用透明质酸钠创面敷贴销售价格体系》，涉案产品参照该价格体系最低售价17元/盒（5袋/盒）核算，即折合3.4元/袋，故涉案批次医用透明质酸钠创面敷贴货值金额为731元。

我局根据上述《检验报告》，结合对福建安博臣和受托方惠州安博臣的问询调查笔录及相应证据材料，判定当事人构成了生产不符合经注册产品技术要求的医用透明质酸钠创面敷的行为。

上述事实，主要有以下证据证明：

- 1.当事人《营业执照》、医用透明质酸钠创面敷贴《医疗器械注册证》及其产品技术要求、《医疗器械委托生产质量协议》《委托方对受托方的质量管理体系、综合生产能力的评估报告》、受托方惠州安博臣《医疗器械生产许可证》等材料复印件各1份，证明当事人资质情况及委托生产医用透明质酸钠创面敷贴的资质情况。

2.现场笔录、询问笔录、当事人法定代表人巫xx、管理者代汪xx、惠州安博臣管理者代表巫xx等3人居民身份证复印件、管理者代表任命书，证明当事人相关人员的身份、职务情况；法定代表人巫xx《委托授权书》1份，证明当事人的授权情况。

- 3.山东省医疗器械和药品包装检验研究院《检验报告》（编号：Y20260609026），证明当事人委托生产的批号为20260424的医用透明质酸钠创面敷贴检验结论为不符合闽械注准20252140192产品技术要求。

4.询问笔录、当事人涉案批次医用透明质酸钠创面敷贴批生产记录、《医用透明质酸钠创面敷贴留样记录表》《医用透明质酸钠创面敷贴成品检验规程》及惠州安博臣《医用透明质酸钠创面敷贴成品检验规程》及留样品照片等材料复印件各1份，证明当事人涉案批次产品的生产、检验及留样情况。

5.询问笔录、当事人《采取风险控制措施及复检告知承诺书》《抽检不合格品采取措施的承诺书》《不合格品处理报告》《关于批号20260424产品展示说明》原件各1份；《关于批号20260424剩余95袋产品销毁情况的说明》《涉案库存产品销毁视频》光盘1份；证明当事人采取风险控制、原因分析及纠正措施情况及库存产品销毁情况。

6.询问笔录、惠州安博臣提供的涉案批次产品《仓库出入库台账》及《货位卡》复印件各1份及《医疗器械抽样记录及凭证》（抽样编号：3526303001002）复印件1份，证明涉案物品使用情况；《医用透明质酸钠创面敷贴销售价格体系》复印件1份，证明涉案批次产品销售价格情况。

7.询问笔录、国家企业信用信息公示系统检索结果网页截图（检索时间：2026年8月10日），证明当事人系初次违法。

2026年9月29日，我局向当事人送达了《行政处罚告知书》（闽药监厦稽办罚告〔2026〕11号），告知当事人拟作出行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知其依法享有陈述权、申辩权的权利。在法定期限内，当事人未向我局提出陈述、申辩要求。

我局认为，当事人违反了《医疗器械监督管理条例》第三十五条第一款的规定，构成了生产不符合经注册产品技术要求的医用透明质酸钠创面敷贴的违法行为。

在调查取证阶段，当事人系初次违法，积极配合调查，涉案产品尚未销售等，符合《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第一款第二项、第三项、第七项的规定，可以从轻或者减轻行政处罚。鉴于当事人无从重行政处罚或情节严重的情形，结合案件情况综合考量，我局决定按从轻行政处罚等级进行量罚。参照《福建省医疗器械行政处罚裁量基准（试行）》QX-11的规定，因涉案批次医用透明质酸钠创面敷贴货值金额为731元，不足1万元，即处罚款20000元。

依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一项的规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚款20000元整（贰万元整）。

当事人应自接到本行政处罚决定之日起15日内缴纳上述罚没款。根据我局开具的行政处罚缴款通知书，当事人自行选择缴款方式。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，我局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向福建省人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向福州市鼓楼区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

福建省药品监督管理局

2026年10月 16 日

(药品监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息)

本文书一式 二 份，一份送达，一份归档。